[image: image1.jpg]SRR








          GD88-SF-02电子皂膜流量计
      　　

 使

用

说

明

书

北京恒奥德仪器仪表有限公司 

     www.51658042.COM
承蒙您惠购我公司产品，深表谢意！

在使用仪器前请详细阅读本手册，从中您可以获得有关安全、仪器性能、使用方法以及维护等方面的信息，这会有助于您更好的使用仪器。

有时，我们为了提高部件及整机的性能和可靠性，对仪器的硬件或软件会作一些改进，这有可能与本手册中的内容有不一致的地方，请您能够谅解。

如果在使用中发现任何需要我们完善和改进之处，敬请拨打我们的技术服务电话:010－51658042
目   录

1 概述------------------------------------------------------------------------------------------

2 应用范围------------------------------------------------------------------------------------
3 主要特点------------------------------------------------------------------------------------
  4 工作条件------------------------------------------------------------------------------------

  5 性能及参数------------------------------------------------------------------    ---------         

  6 工作原理------------------------------------------------------------------------------------

  7 使用与操作---------------------------------------------------------------------------------

  8 注意事项------------------------------------------------------------------------------------

  9 仪器清单------------------------------------------------------------------------------------

10仪器校准-----------------------------------------------------------------------------------

1．概述

SF-02型（便携式）智能电子皂膜流量计，采用美国Honeywell(红外\压力\温度)传感器采样、微电脑处理、控制技术，LED数码直接显示测量结果，显示直观、操作方便、数据准确。该仪器广泛用于中、小流量气(液)体的测量。

2．应用范围

2.1 空气采样器流量校正

2.2 烟道监测仪器流量校正

2.3 实验室分析仪器载气流量校正
2.4 测试仪器气体流量校正
3．主要特点

3.1 采样准确

     采用高速红外传感器，使采样时间准确，从而避免因人工读数造成的误差，大大提高了仪器的整机精度。

3.2 智能处理、控制

  采用微电脑程序控制，数据自动处理，直接显示当前状态流量、标况流量（273K、293K、298K可选择）。

3.3 操作简单

     六位数码管显示，按键可转换显示当前流量（标况273K、293K、298K）、当前温度、当前压力（当选择无温度、压力传感器仪表时须人工输入）、以及本次采样所用时间。

3.4 集成程度高、便携式设计

     集传感器、皂膜管、电源于一体，体积小、重量轻、便于携带。

3.4 软件校准，确保准确性。   
4．工作条件

4.1 电源： DC9-12V

电源适配器AC220V（INPUT） DC9V（OUTPUT）

4.2 环境温度：5℃～45℃
4.3 相对湿度：＜85%

4.4 适用环境： 非防爆场所

5．主要性能及参数：

5.1 测量流量范围:40-5000mL/min 

5.2 流 量 精 度：1级

6．工作原理：

 6.1红外采样原理：

将红外传感器固定在皂膜管的上、下外壁上，当气流推动皂膜通过皂膜管上、下限的传感器时，传感器发出信号，单片机接收到信号进行处理，得到皂膜通过上、下限传感器的时间t。将上、下限传感器间的体积校定后，得到校准容积Vm，流量=Vm/ t。。单片机根据测得的温度和压力（当无温度压力传感器时，须人工输入），自动查询现场温度对应的水的饱和蒸汽压，经公式计算与状态转换，可显示标况流量（273K、293K、298K可选）。
有关公式：

Qb=(Vm/t) *60

式中：Qb------------实际流量（mL/min 或L/min）

      t---------------皂膜通过上、下限传感器之间的时间（s）

      Vm------------皂膜管两传感器之间的校准容积(mL)

   6.2硬件电路原理：如下图所示

    主要有89C52微处理器、红外传感器、外扩驱动电路、键盘、显示及电源电路组成。












 7．使用与操作
7.2测量方法：
7.2.1准备工作

7.2.1.1配制皂膜液：皂膜液可用洗洁精和温水配制，比例0.5~1:10。

     7.2.1.2从包装箱取出皂膜流量计，将测量槽的航空插头插入测量仪，插入电源，测量槽可安装于测量仪上部，并用螺钉联结，也可放于平整的工作台上。

     7.2.1.3用注射器将皂膜液从储液球口注入, 加入到进气嘴的中线为佳，大流量测量时液面应高一些(皂膜液应提前注入,放置一定的时间,以消除碎泡)，应根据测量流量的大小来增减皂膜的液位。

 7.2.2管壁的湿润

        膜管内壁必须被湿润以防止皂膜破裂

     a连接泵到流量计。

     b 启动泵并挤压橡胶球，用连续上升的皂膜湿润管壁.确认管壁完全被湿润的标志是完整的膜片到达了顶部。 

 7.2.3 插入电源适配器，仪器自检，并显示SF-02约两秒中，进入待机状态，在此状态下可按[查询]键查看当前温度和当前压力。

   7.2.4环境温度及大气压力输入
7.3.6.1 输入当前温度：按[查询]键，直至℃指示灯亮，此时温度为开尔文温度，按[测量]键修改闪烁位数值，按[转换]”键左移闪烁位，依次修改完当前温度，再次按[查询]键，自动存储输入温度（下次开机自动读出），并进入时间查询。

7.3.6.2 输入当前压力：按[查询]键，直至kPa指示灯亮，此时压力为kPa，按[测量]键修改闪烁位数值，按[转换]键左移闪烁位，依次修改完当前压力，再次按[查询]键，自动存储输入压力（下次开机自动读出），并进入流量查询。

7.3.6.3 出厂时，默认为温度：293.2K，压力：101.3Kpa。

 7.2.5 按[测量]键，仪器进入测试状态（转换第一指示灯闪烁），仪器自动切换到时间运行       

       显示状态，可动态看到皂膜经过上、下红外传感器的时间。

     注意：应轻轻挤压橡胶球，不可连续的挤压橡胶球，这将会引起管壁生成小泡，造成计时困难。

此时仪器自动检测皂膜，当皂膜经过下限红外传感器时，开始记数，当经过上限红外传感器时，仪器自动停止测试、记数，自动进行本次测试计算转换，并转换到待机状态，等待下次测试开始。此时可按[转换]键查看本次测试当前状态下流量（各状态指示灯全灭）或标况下的流量（273K、293K、298K，对应的指示灯变亮）；按[查询]键可查看本次测试流量ml/min、l/min，当前温度： XX.X ℃，本次测试时间：XXX.XXX S，当前压力：XXX.XkPa。 

        注意：在测量状态，按下[查询]键将进入仪器校准状态，此状态为仪器校正用！禁止客户进入操作，当误操作进入后应直接再次按下[查询]键退出，改动其设置将会导致仪器测量数据不正确！
      7.2.5  为克服气源本身的固有波动，保证测试和校准的准确性，被测量或被校流量每点可测三次，取其平均值。

                                      8 注意事项
8.1进入测试状态前，需开机使泵工作若干个皂膜，将皂膜管壁润滑。为提高测量或校正精度，起膜时应起单片平整的皂膜。当皂膜液面上有泡时应连续起若干个皂膜，将刨沫去掉。发现显示值有严重偏差，均为不规范的皂膜造成。

测试中要注意观察转换指示灯的状态，来确定测试状态的流量。

8.4 每台仪器的皂膜管容积为出厂前标定值，用户不能擅自修改。

8.5 仪器显示“------”时，表示电压低于7.5V。

8.6 本次测量或校准完毕，不能马上关掉电源，应将残留在皂膜管内的皂膜抽出，否则皂膜在皂膜管内干燥后，影响今后测量。

8.5 本仪器装配的玻璃皂膜管在使用中不要碰撞，严防破损。一旦玻璃皂膜管出现破损 ，应连同主机返回我公司，经重新配皂膜管、标定皂膜管容积，并改定计算机内有关常数后发给用户（该项费用有用户承担）。
9．仪器清单

1.主机                        1台

2.中流量皂液槽　　　　　　　　１

3.说明书                      1份

4.合格证                      1份

5.装箱单                      1份

6.保修卡                      1份

7.皂膜液                      1瓶

8.9V电源适配器                1只

9.硅胶管                      1根

北京恒奥德仪器仪表有限公司 

18911282106   

网址：www.51658042.com







红外传感器





按键





外扩驱动电路





温度传感器





微处理器





指示灯





数码管





压力传感器





电源电路








