XT18-103SB2 镉测定仪

1、应用领域

适用于饮用水、生活用水、地表水和处理后的废水中镉浓度的定量测定。

2、技术指标

● 测定下限：0.01mg/L

● 测定范围：0.00～1.00mg/L

● 精    度：5 ％

● 测量方法：PADAP法

● 光    源：波长为538nm

3、所需试剂  试剂订货号： 4S103SB-2-1

● 去离子水或蒸馏水

● 镉试剂（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）

4、操作步骤

4.1样品预处理：

● 用移液器吸取被测样品10mL置于20mL塑料瓶中，加入镉试剂（四）1.5mL，镉试剂（五）1.0mL、镉试剂（六）0.5mL，用蒸馏水稀释至20mL刻线处，盖上塑料瓶盖，摇匀，作为待测液。

4.2样品测定：

● 用3mL塑料吸管移取蒸馏水和待测溶液至空白和样品比色瓶的5mL刻线处，再加入镉试剂（一）各0.6mL、镉试剂（二）各0.1mL和镉试剂（三）各1.0mL，旋紧比色瓶定位器，摇匀，擦净空白和样品比色瓶的外壁，室温显色5分钟。

● 将空白比色瓶放入比色瓶槽中锁定。

● 按“开/关”键开机，仪器显示“----”，表示处于待机状态。

● 按“调零”键进行空白测量，仪器显示“0.00”，表示校零完成。

● 取出空白比色瓶，放入样品比色瓶锁定。

● 按“浓度”键进行样品测量，仪器上显示的数值即为被测样品中镉的浓度。

5、结果判定

5.1当样品比色瓶中溶液颜色为黄褐或粉红色时，表明被测样品中可能含有镉，而且颜色越深，说明其含量越高。

5.2根据所测结果与相关国家标准进行比较，判断样品中镉超标程度。

附录2生活饮用水卫生标准（GB5749-2006）和附录3城市供水水质标准（CJ/T206-2005）可供参考。

6、干扰

● 样品中含有铁、铜、镍等金属离子时会产生干扰。

7、注意事项

● 本法只适用于受污染的饮用水、生活用水、地表水和处理后的废水中镉的含量大于0.01mg/L现场快速检测。

● 水样中镉的含量小于0.01mg/L时，用户应按国标GB/T5750.6-2006双硫腙光度法进行样品消化、氰化钾消除干扰离子、双硫腙三氯甲烷萃取等操作方法；用户自备该方法所需的器具、试剂和标准溶液；在使用本仪器提供的自建工作曲线功能时，可在厂家指导下完成。

● 其它注意事项详见“客户敬览9使用仪器须知”。

9、	使用仪器须知：

l	工作用水必须为蒸馏水、去离子水或纯净水，不可以使用矿泉水。

l	需要检测的水样必须澄清、无色且不可有微小的悬浮颗粒。

l	所有化学试剂和显色溶液均应注意安全，必须佩戴防护手套和眼镜。

l	所有玻璃器具在使用前应该用酸洗液、自来水和蒸馏水清洗干净。

l	比色瓶（或比色皿）插入比色槽前必须用软纸或软布擦净比色瓶（或比色皿）外表面以及比色瓶的螺纹处的残留液体，切记擦净比色瓶定位器的内表面及螺纹处的残留液体。

l	比色瓶擦净后，不可以用手直接拿取瓶体，防止油腻粘在比色瓶上，影响测定结果。

l	比色瓶（或比色皿）插入比色槽前，应排除溶液中或比色瓶比色（皿）内壁上的气泡。

l	比色瓶旋紧定位器后插入比色槽中锁定（比色瓶定位器不能左右旋转即为锁定），以防止杂散光进入。

l	如果固体或溶液进入比色槽中，必须擦净后再放入比色瓶（或比色皿）。

l	比色瓶（比色皿）插入比色槽中定位后，需放置约10至30秒再测定。

l	比色皿的透光面不可用手触摸，拿取时手持比色皿的毛玻璃面。

l	比色皿插入比色槽中必须靠近左侧定位，盖好比色皿盖，否则影响测定结果。

l	测量结束后必须洗净比色瓶（比色皿）、定位器和瓶盖，以防止被腐蚀。

l	在使用移液器、过滤器、数字式滴定器等器具移取不同溶液时，必须更换移液器吸头、洗净过滤器和数字式滴定器后再移取另一溶液。

l	分析方法干扰解决办法见相应的国家标准。

l	若水样有明显悬浮的大颗粒，用滤纸或微孔滤膜过滤；若混浊物较多可以用离心机离心将其除去；若水样有明显颜色需用活性炭脱色除去。

l	若出现读数增加或不稳定时，可能的原因，其一比色瓶外壁有水，应该用滤纸将比色瓶外壁擦净；其二比色瓶放入比色槽后未用定位器定位或比色瓶内溶液在摆动；其三可能电池电压不足（显示L0），应更换电池。

l	空白比色瓶（皿）是指装有空白溶液的比色瓶（皿）。

l	样品比色瓶（皿）是指装有样品溶液的比色瓶（皿）。

l	1毫升（mL）=1000微升（uL）

咨询电话：010-51658042   联系人：高鹏

北京恒奥德仪器仪表有限公司