H9788

智能低流量空气采样器
产品使用说明书

北京恒奥德仪器仪表有限公司 
联系电话:010-51658042/51655247

网址;www.51658042.com
本产品是我公司08年最新研制生产的低流量空气采样器，采用微电脑恒流系统控制、LCD数显系统；运用高性能真空采样泵恒流采样，充电电池供电，交直流两用。

[image: image1.png]



智能低流量空气采样器是在原人工控制的基础上新增加了微电脑开机、关机、倒计时控制的全自动大气采样器。

　　该仪器广泛应用于环境卫生监测、职业卫生监测、室内环境、科研等采集有毒物质样品的新型仪器。该仪器采用最新微电脑芯片控制技术，内置高能镉镍充电电池，操作简易、记时精度高、坚固耐用、交直流兼容，选时方便快捷，倒计时1～99小时59分范围任意选择，停机时自动关断电源。是目前国内同类仪器中较为理想的采样器。
　　一、技术参数及工作条件

　　流量范围： □20～500mL/min　□50-1000mL/min
  　流量误差：≤±5％

　　定时误差：≤±1‰

　　最大负压：≥35000pa

　　充电电流：300mA（标准型）

　　电      源：10VDC、220V50Hz AC

　工作温度：－25～45℃

　　噪      声：≤55dB


相对湿度：≤85％

　　体      积：119×60×129 mm
　　二、使用与维护

1. 面板   2.流量调节旋钮    3.出气口     4.进气口

 5.玻璃转子流量计  6.开关

采样器主要部件及面板各键功能介绍如下：

a 采样器进气嘴：根据气体采样要求选择采样预捕器。与采样器连接时不得松动、漏气，连接口应保持洁净，严防玷污或异物吸入。

b 流量计：观察流量计浮子顶部平面的位置就能读出采样流量值

c 采样时间显示：显示“99:59”内预置的采样时间，采样器工作时，计时器开始正计时，显示时间单位为min，到达设定时间后抽气泵停止工作。

d 开关：启动或关闭采样器电源。

e 时间设定、功能设定键：按动此四键可在“99”小时“59”分钟内任意设置时间。

f 取消键：当采样时发现有误或需重新预置时间时，可按此键，即可停止采样、再重新预置时间。

g确认键：时间预置好后，按下确认键，采样器即可开始工作。

h流量调节：通过调节流量调节旋钮，可将采样流量调到规定值。

2、充电：将交流电源线分别插入仪器220V交流输入端与市电，仪器处于关机状态，一次充足电约需14～16小时（标准充电时间）。

每次充足电可连续工作或累计工作20小时左右。

　　注意事项：长时间放置应在通风干燥处。若3个月以上不用应进行补充电，以确保高能镉镍电池的使用寿命。

　　仪器在搬运、携带等过程中应防其它东西碰压微电脑的3只按键，以免误动作开机。

　　三、仪器成套件

　　主机              1台

　　仪器箱            1只

　　背包              1只

　　胶管              0.5米

　　充电器            1只

　　说明书            1份

　　合格证            1份

北京恒奥德仪器仪表有限公司 
联系电话:010-51658042/51655247

网址;www.51658042.com
