HD—988-2型

（脉冲式、双音双频式）

多功能电话机检测仪

使 用 说 明 书

一．简介

YDC-988-2型多功能电话机检测仪是采用国外先进技术，以进口集成电路为核心，专为各种电话机、子母机、传真机等电话通信设备的制造、销售、维修、而设计的综合测试仪器，对其进行准确、快捷、简便的测试，本仪器集成化程度高，功能多，可靠性高、使用简便，广泛适用于邮电、通信设备制造商、电话机销售维修中心等部门；也可用于单位或家庭作内部对话。本仪器结构紧凑合理，体积中，操作简便，使用安全可靠。

主要功能：1、脉冲式/双音多频式电话机拨号测试。2、脉冲/双音多频电话机混合自动切换测试。3、电平表指示发话/拨号信号的总电平。4、提供忙音或拨号音进行接收测试。5、发送测试。6、振铃测试。7、对讲测试。8、内部传呼对讲。

二．技术规格

1、电话机馈电电压：48VCD±5%   2、脉冲拨号测试：脉冲拨号间隔时间≥150ms。脉冲十个号码（1、2、3、4、5、6、7、8、9、0）。3、双音多频拨号测试：标准频率组合：2Hz±1.5%,共十六个码。可接收总电平范围：-20——0dBm。可接收信号持续时间：最小40ms。可接收信号间隔时间：最小40ms。4、振铃测试：振铃信号强度：交流75V，频率50Hz，电表指示振铃电压值。振铃信号形式：连续。5、发送测试：电平表指示发送强度：满度：0dBm±1dBm。（600Ω）。6、接收测试：提供拨号音：450Hz正弦波，强度：（15dBm±1dBm）。形式：连续输出拨号音。7、双向传呼对讲测试：可接辅助话机对讲，模拟通话状态，并有双向振铃功能。8、报警系统：环路指示环灯指示环路断续状态。开关指示灯指示电源通断状态。电表指示馈电电压。9、电源 AC 220V±10%，50/60Hz功耗小于8W。10、外型尺寸：75mm (H) × 202mm(W) × 220mm(D)。11、重量：1KG。12、工作条件：环境温度：0—+40℃。相对湿度：〈90%。

三、操作说明

1、本仪器出厂前经过严格的质量检验，并具有良好的防潮防震包装，

开箱检查以下物品：⑴主机一台；⑵使用说明书一份；2、供电电源：使用AC220V，50/60Hz交流电源，单相二线插头。3、开机检查：接通电源，开电源开关，电源指示灯亮，即可进入测试状态，在未接通电话机时，环路状态指示灯熄灭。4、发号测试：⑴ 把被测试电话机两条引线接在“测试”连接柱上，按下“发送”或“接收”键。⑵取机，环路指示灯应亮，按下要测试的号码键发号，则脉冲数码管显示出相应号码；若电话机为脉冲发号，则脉冲数码管显示出相应的号码；若电话机为双音频发号，则双音频数码管显示出相应的号码：

| 数码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | * | ﹟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 显示 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |

5、振铃测试：同上接法，挂机、按下“振铃”功能键，此时电话机则发出

连续的振铃声，电平表指示振铃档电压，若“对讲”接线柱有电话机，则也有铃声。6、送话测试：⑴ 同上接法，按下“发送”功能键。⑵取机、对电话机送话器加送话声激励信号，电平表即指示送话信号强度。7、受话测试：⑴同上接法，按下“接收”功能键。⑵取机，本机送450Hz拨号信号导电话机，可由话机受话器监听其效果。8、双向传呼对讲测试及使用：同上接法，再在“对讲”接线柱上接上对讲电话机（拨号电话坏的也可以，只要振铃与通话电路正常就可以）若主机（接“测试”接线柱电话机）要呼叫辅机（按“对讲”接线柱电话机），则按下“振铃”功能键，这时两部电话机同时通话（不按“对讲”键也可以，但声音小），平时把对讲功能键按下，若辅机要呼叫主机，则摘机，此时主机就有铃声，取机通话即可。以上既可模拟对讲，也可判断语言是否失真。9、附注：对于某些输出接口为有源端口的通信设备，若需本仪器对其进行有关电话信号测量是，应在该设备接口于本仪器接口的连接中采取隔直流措施。

相信使用者在实际中，通过灵活运用，会更好的掌握和发挥本仪器的特点，扩充其使用功能。

北京恒奥德仪器仪表有限公

网址：www.51658042.com

电话/传真：010-51658042  57553286

邮编：100027