H12993 顶击式震筛机
使

用

说

明

书       

北京恒奥德仪器仪表有限公司
前     言

我厂是从事试验机生产的专业工厂，多年来在同济大学、上海市建筑科学研究所等有关科研单位的热情关怀和支持下，设计创制了H12993顶击式震筛机，该机原系H84型震摆仪，是根据用户在实际应用中的要求在原来的工艺技术的基础上进行了技术改造，广泛用于轻重工业、地质、冶金、化工、土建、煤炭、陶瓷、砂轮医药等行业的化验室、试验室进行物料筛分的必需设备。

该产品结构先进，性能良好具有转幅度大，震动力强、使用方便、筛选效果好等特点，深受用户的好评和满意。

凡选用木筛选机，我厂实行从发货之日起一年内实行上门包修、包换制度，本机备件充足，收费合理，交货及时、代办托运，欢迎来人来函洽谈订货，敬请光临指导。

Φ200顶击式震筛机

一、用途：

Φ200型震筛机适用于地质、冶金、化工、煤炭、国防、科研、砂轮、水泥、建筑等部门的化验和试验室中对物料进行筛分分析。

二、主要结构：

本机结构主要有机座、上盖、回转结构，震击机构，夹紧机构与套筛组成，具有体积小，重量轻，外形美观，装配自动停车装置，结构先进，性能良好，转幅度大，震击力强，筛选效果好，使用装夹套筛方便灵活等优点。

三、技术参数：

1、筛具最大直径——————————————200毫米

2、筛层叠高————————————————400毫米

3、回转半径————————————————12.5毫米

4、筛摇动次数———————————————221次/分

5、震击次数————————————————147次/分

6、上下震幅行程——————————————5毫米

7、定时范围————————————————0-60分钟

8、电机功率————————————————0.37千瓦

9、电  压—————————————————380V

9、转    速————————————————2800转/分

四、工作原理：

本机有电动机通过传动轴，蜗轮付带动摆动架上的主偏心轴旋转，从而又连带动其他两个付偏心轴回转使整个筛组的摆动得到半径，也等于偏心距的平面园周摆动。

同时在同一台电动机带动另一对蜗轮付通过凸轮，顶杆装有筛组的摆动架，周期地顶起靠自重下落在机座的砧座上，使摆动架得到平面园周摇动的同时进行震击。

五、使用说明：

1、在安放分样筛时，应按照筛孔大小顺序迭放，同时另加一个筛子底盘。

2、将需要分析化验的物料倒入最上层的筛内盖好筛盖，然后按放在震筛机座内。

3、反时针旋转夹筛盘上的提手柄，将整个夹筛盘向下滑在套筛上，然后再顺时旋转夹筛盘上的提手柄，其内的顶杆轴夹紧支承套，将整套分样筛固紧。

4、将震筛机上的定时器旋扭拨到筛分所需时间打开电源开关。震筛机就会开始筛转式的工作。

5、初次工作时无上下震击，因电机倒转，请将电源线头调换一下。

6、工作结束后关闭电源。

六、安装和保养：

1、为稳固震筛机，需用四个地脚螺钉固紧。

2、为保护内机件不受损坏，在使用前将箱体面板上油尺头取出，加46号机油5公斤。

3、每次筛分使用后，应揩净机体上的筛盘内的残余灰尘，严禁水洗敲击，安放顺序不能颠倒。

4、电机、机箱每年清洗一次，定时器二年加油一次，确保机件的使用寿命，不使用时加防尘罩。

质  量  可  靠    实  行  三  包

配  件  充  足    欢  迎  订  购

真 诚 为 您 服 务

北京恒奥德仪器仪表有限公司
010-51658042/51655247

www.51658042.com
