一、概述

利用交直流电流比较仪技术，制造的具有6位半显示DLB-1型高精度交直流大电流表，主要用于交直流大电流的精密测量以及交直流大电流表的校准。

二、特点和功能

1、一次额定电流：10A、100A。

2、表头直接指示输入的一次电流值。

3、能给出比较仪二次电压。

三、主要技术条件

1、环境条件：

             温度：5℃—40℃.

             相对湿度：< 80%（25℃）

             海拔高度： ≤1500米.

             电源频率：50HZ±0.5HZ

             外界干扰：无震动、无强电、磁场干扰。

2、准确度：（校准温度 20±1℃），AC 50HZ

    A  表头显示：   

                     DC  0.02%×读数+0.004%×满度

                     AC  0.05%×读数+0.025%×满度

    B  二次电压输出：

DC  0.02%×读数+0.004%×满度

AC  0.05%×读数+0.025%×满度

3、表头指示：6位半

4、仪器消耗功率：< 20W
5、外形尺寸：180×180×300mm，重量：约6Kg.

四、操作指南

1、根据输入电流是交流、直流及大小，设置好“AC/DC”选择以及“量程选择”

2、接好电源以及接地端，即可开机。

3、仪器开机预热后，一次电流开路，按清零键（Null）对表头清零。

4、输入电流时，红色端为高端，黑色端为低端；

五、面板及背板结构
[image: image1.png]AMARERARRE

13

i

B





1：输入电流显示

2：过载指示

3：电流输入端

4：输入电流量程选择

5：表头清零键

6：交直流选择键

7：选件（针对用户情况， 

作为比较仪二次电压输出端，满量程对应电压为1V）

1：校正接口（修改表头系数,表校正时用）

2：电源开关

3：电源开关

4：接地端子

六、注意事项

1、开机后大约 5秒钟，仪器进入正常工作状态，有时由于多方原因，过载指示灯亮，这时按一下过载指示按钮，指示灯熄灭，仪器进入正常工作状态，若此时过载指示灯仍亮，则关机2秒重新启动仪器，要强调的是：过载指示灯亮，仪器不能工作。

2、本机设有过流保护，在量程的110%左右保护启动，仪器停止工作，过载指示灯亮，此时要将一次电流切断，按一下过载指示按钮，指示灯灭，仪器才能正常工作。

3、仪器开机后，才能通入一次电流；一次电流为零时，才能关机，即仪器要“先开后关”。

4、二次电压线：红色为高端，黑色为低端，白色为屏蔽端。

七、出厂附件清单

1、高精度电流表   　            一台

2、电源线                       一根

3、二次电压线                   一根

4、S4mm2×1米测试线            一对
5、使用说明书                   一份

6、出厂检测报告                 一份

7、保修卡以及合格证             各一份

