北京恒奥德仪器仪表有限公司 


SZJ-AT-1干簧管测试仪

SZJ-AT-1干簧管测试仪是用单片微机开发的用于测试干簧管的吸合和释放AT值（或吸合和释放电流）、吸合和释放AT值差（或电流差）和触点的接触电阻的智能测试仪器。各参数通过面板上的拨码盘设定，掉电时，设定的参数不会丢失。当设定线圈的匝数为零时，则测试干簧管或继电器的吸合电流和释放电流值。

(一)工作环境:

环境温度:室温

应在无尘、无污染、无震动和不潮湿的环境下使用,

电源供电: 市电 单相220V, 最大功耗 50W.
(二). 主要技术指标：
1． 适合测量1A、1B、1C类型的干簧管或相应的继电器。
2． 线圈电压：6V 或 12V两档可选。
3． 最大线圈驱动电流  20.00mA。
4． 线圈匝数1000-9000匝。
5． 安匝数（AT值）测量范围：0-99.99
6． 吸合释放电流测试范围：0-19.99mA。
7． 接触电阻测试条件6V /10mA，测量范围：0-500m Ω.

(三).操作说明

1.参数设定：

按照接线表将15针电缆接好继电器插座或干簧管线圈。面板上有七组拨码开关，分别是吸合上限、吸合下限、释放上限、释放下限、AT值差、接触电阻和匝数。注意匝数只有两位，所拨的数应乘于100；当设定的匝数为一个不为零的值时，吸合、释放和差值都为AT值。当匝数设定为零值时，吸合、释放和差值都为电流值。接触电阻不受其影响。当设置的参数为AT值时,上、下限拨码盘数值有两位是小数，最大为99.99，差值有一位小数位或当设置的参数为电流值时，上、下限拨码盘数值的后两位是小数，最大为19.99mA（最高位>1时该位无效），差值只一位小数，电流单位为mA。接触电阻的单位为mΩ。
2.线圈驱动电压选择：

面板上有“线圈额定电压”拨动开关，可分别选择6V或12V的线圈驱动电压。
3.产品类型选择：

面板上有“触点类型”波段开关，当被测产品为常开型（A型）时，波段开关拨到A档；当被测产品为常闭型（B型）时，波段开关拨到B档；当被测产品为转换型（C型）时，波段开关拨到C档。
4. 当所有参数设置好以后，打开电源开关，此时仪器面板显示器分别显示：第一屏显示“SZJ-AT-1” ；第二屏显示：吸合上限、 吸合下限、 AT值差和接触电阻；第三屏显示：释放上限、释放下限、线圈电压和匝数。显示这些数据可以验证所设参数是否正确，所有开关是否接触好良好。

5. 开机后发现参数设置有误时，可以重新设置，修改不合适的参数。注意! 参数修改后一定要按复位键或重开电源，测试仪才会确认新的参数。

6. 参数设好后就可以按测试键进行测试，测试完显示测试结果。如果合格PASS灯亮，否则FAIL灯亮。注意! 吸合上限应设置在正常产品的实际吸合值以上，否则会影响测试结果。

（四）SZJ-SZJ-AT-1干簧管AT值测试仪调试说明书
调试前先检查电源供电电压：+5V ，+12V ，-12V ，+3V，看是否正确：下面为一般值,

 +5V：4.85---5.25V ；  +12V: 11.4---12.6V

-12V: -11.4-- -12.6V ；  +3V: 1.8—3V 

如不在范围内要查明原因,进行修复.待正确后,再与测试仪连接。
(一).电压调试：
1)调整基准电压：
调W3，使TP1 电压为-5.12 V,调W2 使TP2 为0 .00V;

2) 然后设置AT 差为999,接触电阻为999,匝数为00.选线圈电压为12V.按复位键,看显示的数据是否正确. 如正确,再按测试键,数码管显示“12V”.此时调W2 使TP2 为5V. 

3) 此时线圈电压应是12V.如不是,检查电阻R12 (90K) R13(10K)是否焊错,调整RW5使它在范围内即可.

(二)．电流调试：
在上面操作完后,设定吸合电流上限（≤19.99mA）和释放电流上限（≤19.99mA）一 般释放上限取较小的值。断开被测继电器线圈；按复位键,看显示的数字是否正确.然后按测试键,显示电压,再按测试键，显示吸合电流上限.调（在继电器K16旁边的）50Ω电位器,量线圈输出端,使输出电流为显示值。
(三)．调接触电阻

按复位键,调W6 ，使TP3对地的电流为10毫安.接触电阻零点通过调RW4完成。接上标准毫欧电阻(按四线制接法)，按正常方式测试，读出测试结果，反复调RW6和RW4，使在整个范围内测试值与实际值一至。
三.接线表:

	足号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	功能
	FAIL

(黄)
	测试(兰)
	NCF

(白)
	NOF

(黄)
	动触点F(绿)
	线圈F-

(黑)
	
	线圈F+

(兰)


	足号
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	功能
	测试(黑)
	+5V

(红)
	NCS

(白)
	NOS

(黄)
	动触点S

(绿)
	线圈S-

(黑)
	线圈S+

(兰)


注：F 为供电线 S为检测线。

电话:010-51658042  51655247    www.51658042.com


