概述

HAFJ2000 型个人剂量仪是智能型袖珍仪器，它采用功能较强的新型单片机技术制作而成，主要用来监测X射线和γ射线，直接读出个人剂量和个人剂量率；在测量范围内，可以固定或予置报警阈值，超过阈值或阻塞时发出声光报警，防止超量剂量，保护工作人员安全。仪器的主要技术指标符合国家标准和国际标准，是目前国内同类仪器中体积小、功耗低的佩带式仪器，它广泛适用于工业无损探伤、核电站、核潜艇、同位素应用和医院钴治疗等领域。

仪器特点：

- 灵敏度高，稳定可靠；

- 同时测量个人剂量和剂量率，有多种报警功能；

- 功耗低、体积小，携带方便。

工作原理：

探测器在X、γ射线照射下，输出序列脉冲，此脉冲与γ射线剂量率相对应，并经过输入整形后，形成一定幅度的标准脉冲送入单片机，单片机完成全部的数字处理功能，输入LCD显示，超阈信号输入声光电路报警。电路工作方框图如下：

探测器

输入成形

单片机

显示

高压

两节电池

报警

- 探测器：用灵敏度较高的GM计数管，经过能量补偿，降低高、低能响应的差别。计数管把γ射线转换成电脉冲信号，经输入成形输入单片机电路。

- 单片机：单片机是使用带液晶显示驱动的8位单片机，它的特点是高速、低压、低功耗、单电源供电，总线时钟0～4MHz，LCD驱动4×32.单片机完成全部的数字处理功能：脉冲计数、计算显示、时基发生、输出报警信号等。

- 显示器：显示器是专门配备的一块4背极端式液晶显示器，显示4位数字及一些字符，显示清晰。全显字符如下图：

RADE                                 LOBAT

ALARM                                BLOCK

DOSE                                 mSv

ON                  ·      ·        μSv/h

RADE—剂量率；ALARM—报警；DOSE—剂量；ON—蜂鸣器开启指示；LOBAT—电池欠压指示；BLOCK—阻塞指示；

- 报警器：报警电路由LED和蜂鸣器构成，超阈值时，发出声响和闪光。

- 按钮：仪器上有两个按键开关。一个是开关机及静音按键，控制高压工作和蜂鸣器声音开启关闭的。开机后，高压有输出供给计数管工作，界面有字符显示，关机后，界面无显示，高压不工作无输出，仪器停止工作；另一个是显示转换按键“MODE”, 在开机后按触此键，可转换显示“DOSE”和“RATE”。

- 高压电源：两节1.5v干电池供给直流变换器，产生高压，供给计数管工作。

技术指标：

- 探测器：GM计数管，测量X或γ射线；

- 显示量程：4位LCD;

累计剂量当量：Hp（10）0.0μSv—99.99mSv；

剂量当量率：Hp（10）0.1μSv/h—99.99mSv/h；

- 响应时间：3S；

- 剂量率响应：＜±20％（1μSv/h—99.99 mSv/h）；

- 能量响应：＜±30％（50KeV—1.3MeV）；

- 相对固有误差：＜±15％（137Cs）；

- 报警功能和报警阈值；

剂量率和累计剂量在测量范围内可予置报警阈值。本仪器现设固定报警阈值如下：

- 累计剂量：每增加0.1μSv，响一短声，发光一次；累计剂量≧50μSv，声光报警一次，有“ALARM”显示。

- 剂量率：剂量率≧25μSv/h，连续声光报警，有“ALARM”显示。

- 阻塞报警：当计数管计数阻塞时，连续报警不停，有“ALARM”和“BLOCK”显示。报警声音强度，在30cm处约80dB。

8、电池欠压指示

电池电压＜2.85±0.05V时，仪器显示电池欠压符号”LOBAT”。欠压符号出现后，在较低辐射场所内仍可连续工作24小时以上。

9.电池和功耗：

用AAA型1.5V碱性电池两节（7号电池）,环境本底下，功耗＜2mw，连续使用720小时。

10.温度特性：＜±10﹪—10℃—＋50℃；

11.湿度特性：＜±10﹪95﹪RH(＋35℃)；

12.外形尺寸：55（宽）×92（长）×18（厚）；

13.重量：＜75克（含电池＜98克）。

使用方法：

1、电池安装和上电复位

打开电池盒，把两节7号电池按正确极性装入盒内，这是仪器发出一声响。

本仪器有上电复位功能。仪器需要复零时，重新安装电池即可。更换电池时，应先记录原存贮累积剂量，后再更换。

2、测量

按住按键开关“ON”3秒以上仪器开机，仪器显示“ON”，开始测量。按触显示转换键“MODE”,可分别显示“RADE”和“DOSE”字符。

显示“RADE”时，测量剂量当量率，单位为μSv/h或mSv/h。本仪器现设报警阈值25μSv/h，辐射场所水平≥25μSv/h时，声光连续报警，并有“ALAM”字符显示直到低于阈值时才消失。当场所水平＞99.99mSv/h时，只显示99.99mSv/h。

显示“DOSE”时，测量累计剂量当量，单位为μSv或mSv。每记录0.1μSv，仪器发出一短声响。仪器现设有报警阈值50μSv，每增加50μSv剂量，仪器连续报警并有“ALARM”显示。

3、蜂鸣器静音

在开机后2s内连续按开机键2次即可开关蜂鸣器报警声，显示“ON”蜂鸣器开，不显示为关。

4、仪器自检

测量前，应对仪器进行自检。在环境本底条件下，打开工作开关，按触显示转换键。显示“DOSE”时，约60分钟记录0.1μSv，并响一短声，LED闪一下；显示“RADE”时，仪器约３秒显示一个数，反复继续测量本地水平，一般＜0.5μSv/h。

电池电压不足时，仪器显示“LOBAT”,应更换电池。

5、停机

按住按键开关“ON”3秒以上仪器关机，停止测量。停机后，原存贮累积剂量值仍然保持，下次开机后可连续累加。

注意：

仪器长期不用，电池必须取出，以免损坏仪器。

参考信息：

1.   按ICRP60号报告推荐。放射性职业人员剂量限值为：有效剂量五年100mSv，平均每年20mSv，但是任何一年不能超过50mSv。

居民的剂量限值为：

每年为1mSv（如果连续五年平均值不超过1mSv，个别年度可以略高）。

2.   照射剂量与剂量当量之间关系可用下式表示：

1Sv=100rem≈100R

1μSv·h-1≈01mR·h-1