北京恒奥德仪器仪表有限公司 网址:www.51658042.com 电话:010-51658042/51655247


WSP-CET-2000智能造型砂发气性测试仪

[image: image1.jpg]



一．概述

发气性是指型《芯》砂试样受热后，在规定时间内所发生的气体毫升数量，称发气量，可用每克试样发生气体毫升数来表示。发气性的另外一个含义是发气速度，以式样的发气量与时间的关系曲线来表示。

型〔芯〕砂的发气性与铸件质量有密切关系。当金属液浇注到砂型内时，砂型和砂芯受到高温金属的热作用，使砂型中的水份和各种附加物如粘土、煤粉等物质产生大量气体，而砂芯粘结剂所产生的气体更为严重。

例如：汽车、拖拉机和其他发动机的汽缸体、缸盖等铸件，由于形状复杂，需用大量砂芯，发气量很高。如果不经常检验型〔芯〕砂的发气性，铸件就会产生气孔缺陷，使废品率增高。在控制湿型铸铁件所用的型砂质量时，如果能够经常检测型砂中较煤粉量，不仅可以合理使用煤粉，节约材料费用，还可以提高铸件表面质量，降低废品率。在使用树脂砂时，通过检测再生砂的发气性，可以判断其中树脂的残留量，可合理回用大量再生砂。总之，发气性的测定有着广泛的用途，对提高铸件质量、降低废品率、提高经济效益等方面均有重要作用。

WSP-CET-2000型智能电脑发气性测试仪是最新研制微型计算机控制的智能分析检测仪器。它将先进的电子技术，计算机技术以及传感技术等应用于造型材料发气性的检测中。利用气体压力测量原理，实现发气量的自动测量，液晶屏适时显示发气全过程，打印分析。本仪器中文菜单显示选择功能操作十分简单方便，是现代化的铸造企业实验室不可缺少的仪器设备。

二．仪器特点与技术性能
2．1仪器主要特点: 
检测及电路处理系统设计合理、抗干扰能力强、显示数据稳定、分析结果准确、可靠。

中文操作系统，兰摸点阵液晶屏幕显示采用汉字画面、界面清晰。操作简单、方便。

析过程动态显示各项实时数据和释放曲线。设计有结果储存、查询、打印等功能，便于科研工作。

系统对主要技术参数进行了密码保护，非技术专业人员，不可修改或修正。

本仪器能对环境温度、炉温以及压力测量端温度进行自动测量和显示，并利用数字PID调节和自动温度补偿技术分别对高温分解炉和压力测量系统进行自动控制。使分析结果稳定可靠。

采用美国进口压力传感器可对常温和高温下的发气量进行数椐采集处理，数据稳定可靠。

对测量系统的温度进行恒温控制，可以稳定控制在105℃上。免除水分冷凝等因素对发气性的影响，测量结果更准确，更真实。
本仪器保存实验数据。在关机停电的情况下，仪器已采集的所有数据仍能完整地保留在计算机系统内，以便进查询及打印输出。

2．2主要技术指标

1．测量范围       0～200ml/g；

2．测量精度      ±2%FS
；

3．分解炉温度     600～1200℃，精度±1%；

4．测量系统温度   室温--120℃，精度±0.5%；

5．定时范围       0～180秒；可以根据发气情况任意设定；

6．工作环境温度   -5--45℃；湿度 85%；周围环境应相对稳定。

7．额定功率        不大于 4kW；

8．电源电压     AC220V±10%，50HZ；

三．仪器结构及原理

3．1   仪器结构





图1

发气性测定仪由高温分解炉，微型计算机控制系统，检测系统，微型热敏打印机及电子天平[选用配件]等组成结构见图1    

3．2发气性测定仪工作原理
 目前测定发气性有两种原理：一是体积法，实验装置比较简单，主要由加热炉、滴定管和平衡瓶等组成。试验时测试系统中压力保持在大气压力范围。这种测试方法主要缺点是操作比较复杂，需2～3人同时操作，人为误差较大；试验精度差，不易实现自动检测；只使用与检测次数少及要求不高的场合。另一种是压力方法，测试时测试系统容积不变，随试样发气量的增加，测试系统中压力也随之增加。

WSP-CET2000型发气性测定仪采用压力法，其原理见图1和图2 。



      高温分解炉           恒温气室       检测系统

图2

试验时将称好的试样放入已加热的分解管中，密封后，试样受热所发生的气体经气体恒温室至微压传感器，将测试系统中产生的压力转换为电压〔mV〕，由计算机自动显示试样的发气量〔mL〕和时间〔min〕的关系曲线。

 四．仪器的安装及调试

4．1 仪器安装

仪器应安装在操作台上，AC220V电源应保证其功率20A以上，有良好的接地，以防仪器漏电，保证操作人员的安全。

仪器的外接线，一根天平通讯线，一根30A电源线，温度传感器用温度补偿线连接(有正副之分，红接正，黑接副)。高温分解炉有直插头连接线，但。如图3示

[image: image2.png]BESEEAL \ PRFRRTX

B3 (e




4．2仪器的操作及调试 

分解炉温度根据实验要求设定一般地控制在600--1100℃之间，如850℃或1000℃等。缓冲气室应设定在105℃，恒温的气室能保证分析结果的准确性。对应的微分时间和积分时间设定，是温度控制稳定性的关键，适当地调整其大小来实现恒温控制。一般地积分时间为300秒，微分时间为10秒。

发气量校正：可以用标准样品和标准注射器两种不同的方法进行，可以采用一点或多点的方法校正。
待系统设置和系统校正正确后，才能进行样品的测量。第二次使用仪器时只要用标准样品或标准注射器进行测试，如果实验结果在误差范围内，即可进行样品测量。否则重新较正发气量。
5.  操作方法：

1. 按键功能介绍：

“启动”分析样品时按启动键，完成一次分析过程。

“停止”分析中放弃终止当次分析。

“菜单”按菜单键进入功能选择页面进行功能操作，再按一次返回主页面，并保存修改数据。

“ △”功能选择上移键在主屏时保存功能。在其它屏作选中行上移。

 “▽”功能选择下移键，在主屏时按下打印当次报告，或打印平均值报告。其他屏作选中下移。

“确认”功能一： 键盘输入切换。

在主屏下是输入重量。其它屏下输入密码及相应参数。

        功能二： 选中相应功能或记录。

“删除”在主屏下是采集发气量零点，在“查询打印”屏下是打印选中分析记录。
“数字键”用于参数输入。

2，操作步骤：

1. 打开仪器电源。屏幕显示欢迎界面。

     2. 按确认键进入主屏幕。

     3. 按“启动”键进行分析。

     4. 分析完成，按“△”键保存分析记录；按“▽”键打印分析结果。

3，参数设定：

   1. 按“菜单”键进入功能菜单屏，

   2. 按“△” “▽”移动键选择所需设定。

3. 按“确认”键选择“√”所在行，如需密码，显示输入符，按数字键输入密码。再按“确认”键结束。如密码正确，则进入相应屏幕。

4.，分析参数设定：

   1. 分解炉温设定。

      选中该功能，按“确认”键后输入相应数据。再确认键。输入5个字符后自动结束，并保存。输入结束后自动保存。

   2. 炉温设定：

      同上

   3. 测量量程：

      同上

   3. 测量时间

      同上

   4. 样品编号

      操作同上，初始值为000，启动分析时，样号自动加1。

   5. 检验员：

      操作同上，输入值为检验员编号。两位有效数。例“01”、“02”。

   6. 时钟：

      操作同上，输入格式如：2008年08月08日08时08分08秒。则输入20080808080808

5，发气量校正：

     1. 进入屏后表格显示最近4个分析记录。按“△” “▽”键选择记录。按确认键输入标准值。屏幕自动显示K值。

     2. “▽”键选中K值行，“确认”键后手工输入K值。

     3. “▽”键选中初值行，“确认”键后手工输入初值。

6，炉温校正：

     1. 选中斜率行，“确认”键后手工输入炉温校正系数。

   2. 选中截距行，“确认”键后手工输入炉温截距。

   3. 选中周期行，“确认”键后手工输入炉温控制周期。如炉温过超，周期减小；如炉温不足，周期增大。

   4. 其它参数系统自动设置。

7，室温校正：

   同炉温校正。

8，查询打印：

   1. 进入屏后表格显示最近4个分析记录。按“△” “▽”键选择记录。

   2. 按确认键切换选中与否。“Y”选中。

   3. 底部显示所有选中记录的发气量平均值。

   4. 按“删除”键打印选中记录。

   5. 如要打印平均值，按“菜单”键返回主屏，按“▽”键打印。

9，密码修改：

   1. 两次输入密码，如一致，则修改成功。

五．注意事项

系统开机和初始化阶段，不准接通分解炉电源。

升温和降温时不能盖上端盖，以免损坏压力传感器。

每次试验的间隔至少需24秒。

仪器定期用标准计量器具进行标定，如果分析系统系的各对应参数误差超过规定范围，应再次进行系统校正，若仍达不到要求，应将仪器送回检修。

WSP-CET-2000型高智能发气性测试仪及其方法在铸造生产中有着广泛的用途，对提高铸件质量、降低废品率以及节约原材料等方面均有重要作用。

可以测定树脂、膨润土、重油、淀粉和煤粉等原材料及附加物的发气性。为正确选择原材料及附加物和鉴定他们的质量提供依据。如图1，为0.1g重油和0.1g煤粉的发气性曲线，说明重油比煤粉发气量高，发气速度比煤粉快。再实际应用中仍以煤粉为主，但在铸造较大铸件时两者同时使用，可以起到取长补短的作用。

	发气性
	ml

	30
	

	15
	

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	时间S

	图1  重油和煤粉发气性曲线


测定旧砂回用系统中由风机抽出的粉尘中有效煤粉量。有的厂为了减少旧砂中粉尘量采用强力吸尘装置，使吸出的粉尘中含有大量有效煤粉，造成大量浪费。测定粉尘中有效煤粉量可以合理地制订旧砂回用系统的工艺规范，以及对旧砂处理系统提供设备改进的依据。

测定型砂及旧砂中有效煤粉量，是节约原材料、合理使用煤粉，提高铸件表面质量、减少气孔、夹砂、粘砂等铸件废品的有效措施。测定有效煤粉量，在混砂时可以根据铸件的具体情况，准确的补充新煤粉，避免型砂中有效煤粉量出现大的波动。

在国外，采用挥发份法、全碳量法和灼烧减量法测定有效煤粉量。这些方法之所以不够准确，是因为会受煤粉挥发后变成焦碳的固定碳影响，或因受粘土再高温时结晶水挥发的干扰。我国采用测定型砂和煤粉发气量的方法比较准确，测得的数值能够指导生产和科研工作。

测定型砂中效煤粉量的方法，测定有效煤粉量时，先将风干后的试样称1g，均匀地放人不锈钢舟（或瓷舟）内，用FQX-2000型高智能发气性测试仪，在850℃温度下，测出发气量。 用同法测出0.1g煤粉和1g粘土的发气量，按下式计算有效煤粉量：

型砂中有效煤粉量%＝

（1g型砂发气量－1g型砂中除煤粉以外附加物发气量）÷0.1g煤粉发气量

因粘土发气量很少，一般可忽落不计。只有当科研工作中需较精确的数值时才计入。这时应先用吸蓝量法测出型砂中有效粘土含量，再按上式计算型砂有效煤粉含量。

测定芯砂发气性以便合理使用粘结剂，降低粘结剂消耗量。控制芯砂发气性尤其要注意芯砂的发气速度，发气速度快的粘结剂特别容易产生气孔、呛火和浇不足等缺陷。

测定芯砂发气性还可以判断砂芯是否烘干或砂芯是否吸潮，为正确制定砂芯烘干规范提供依据。

测定涂料发气性  目前，对铸件表面质量要求越来越高，涂料研究工作已经受到铸造工作者的重视。涂料的发气性对提高铸件质量起重要作用。

总之WSP-CET-2000型高智能发气性测试仪的应用范围十分广泛，需分析工作者开发研究。

微型热敏打印








微型计算机及控制系统





电子天平





检   测   系   统





高温分解炉





0.1g重油





0.1g煤粉








1

